乐山市政府采购项目需求论证报告

| 项目名称 | 夹江县人民医院升级改造及能力提升建设项目（医疗设备—项目十二） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 夹江县人民医院 |  |  |
| 采购预算金额 | 490万元；（最高限价415.0788万元） |  |  |
| 预算金额分类 | 市级□ ＜100万元□ 100-500万元□ ＞500万元□ 县级□ ＜50万元□ 50-300万元□ ＞300万元□ |  |  |
| 公示范围 | 1.政府采购预算金额市级500万元以上项目□ 2.政府采购预算金额县级300万元以上项目□ 3.政府向社会公众提供的公共服务项目□ 4.采购人和实际使用人或者受益者分离的采购项目□ 5.不属于公示范围□ |  |  |
| 1.政府采购政策扶持范围 | 国货、自主创新产品□ | 需采用进口产品的，应在获得财政部门核准后，依法开展政府采购活动。 |  |
|  | 中小微企业□ 监狱企业□ 残疾人企业□ | 本项目非专门面向中小企业采购。 小微企业：给予20%的价格扣除。 监狱企业：给予20%的价格扣除。 残疾人企业：给予20%的价格扣除。 |  |
|  | 节能环保产品□ | 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购。 |  |
|  | 其他□ | 符合其他政策扶持范围 |  |
|  | 不涉及扶持政策□ |  |  |
| 2.采购数量 | 详见附件1 |  |  |
| 3.采购标的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准以及是否由法律法规规定的强制性标准 | 详见附件1 |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
| 4.拟采用的采购方式 （勾选） | 公开招标☑ 邀请招标□ |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
|  | 竞争性谈判□ |  |  |
|  | 竞争性磋商□ |  |  |
|  | 询价采购□ |  |  |
|  | 单一来源□ |  |  |
| 5.供应商资格条件 | 详见附件1 |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
| 6.拟采用的评审方法和评审标准 | 最低评标价法□ 综合评分法☑ 价格协商□ |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
| 7.项目实质性要求 | 详见附件1 |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见 |
| 8.履约时间、方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款 | 详见附件1 |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
| 9.其他需要论证事项 | 无 |  | 合理□ 不合理□ 专家组意见： |
| 10.论证综合意见 |  |  |  |
| 论证专家（专业人员）签名 | 论证时间： 年 月 日 |  |  |
| 采购人意见 | 采购人意见： 采购人代表签字： 采购单位负责人签字： 采购人盖章： 年 月 日 |  |  |
| 论证时间和地点 | 论证时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 论证地点：四川宏正招标代理有限公司 |  |  |
| 备注： | 1.本表可根据项目实际做调整，但不得做实质性修改。行业另有规定的除外。2.论证专家（专业人员）应提供专家证复印件/职称证书复印件。3.论证专家或专业人员就其论证内容是否合理均应在“专家意见”处说明其观点和理由；个别专家或专业人员有不同意见的应当在“专家意见”处说明不同观点和理由，并署名。4.涉及政务信息系统的采购项目应当严格按照《财政部关于印发<政务信息系统政府采购管理暂行办法>的通知》[财库(2017)210号]执行。5.采购需求论证报告作为采购文件资料，应妥善保存、装订归档。 |  |  |

采购需求论证专家（专业人员）承诺书

作为四川省政府采购评审专家（         方面的专业人员），我清楚知道政府采购法律制度的规定，现参与项目采购需求论证，作出如下承诺：

一、本人具有独立承担民事责任的能力；

二、严格遵守和执行政府采购相关法律法规，客观、公正、审慎开展论证；

三、本项目与我本人持有的职称证书（或政府采购评审专家证书）所载明的专业相同（同类），无跨专业进行论证的情况。

四、不属于相关法律法规申请回避范围。

五、本人对出具的需求论结论负责，并自愿承担相应的法律责任。

六、本项目在采购程序中如发生对涉及采购需求论证内容进行询问、质疑、投诉等情况，我将积极配合相关部门开展工作。

七、本人自愿接受相关部门和社会的监督。

承诺人：

年    月    日

项目采购需求论证签到表

采购单位：夹江县人民医院

需求论证日期：

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 采购评审专家证书号 | 职称证书号 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

附件1：采购需求。项目概况、供应商资格要求（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；落实政府采购政策需满足的资格要求；本项目的特定资格要求）、技术参数、技术要求、商务要求等。

一、项目概况

本项目为夹江县人民医院升级改造及能力提升建设项目（医疗设备—项目十二），共1个包。本项目标的所属行业为工业。

二、投标人参加采购活动资格条件

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目非专门面向中小企业采购。

3.根据采购项目提出的特殊条件：

3.1投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

3.2医疗器械产品须提供国家新颁发的有效注册证或有效备案凭证。（仅限医疗器械适用）

3.3本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

三、采购清单及技术参数要求

（一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激器（核心产品） | 1 |  |
| 2 | 体外冲击波治疗仪 | 1 |  |
| 3 | 多关节主被动训练仪（上肢） | 3 |  |
| 4 | 多关节主被动训练仪（下肢） | 3 |  |
| 5 | 红外光灸疗机（智能艾蒸灸慰仪） | 6 |  |
| 6 | 多体位医用诊疗床 | 3 |  |
| 7 | 减重步态康复平台（情景互动） | 1 |  |
| 8 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（双通道立式） | 1 |  |
| 9 | 四肢连动康复训练仪（四肢联动+情景互动） | 1 |  |
| 10 | 语言评估与训练系统（双屏、软硬件） | 1 |  |
| 11 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 |  |
| 12 | 平衡功能训练及评估系统 | 1 |  |
| 13 | SET（悬吊康复训练器） | 1 |  |
| 14 | OT训练设备 | 1 |  |
| 15 | 冷疗机（低温冲击波镇痛仪） | 1 |  |
| 16 | 神经康复功能评定系统（软硬件） | 1 |  |
| 17 | PT训练床 （电动升降） | 4 |  |
| 18 | 智能蜡饼制作恒温系统 | 1 |  |
| 19 | 经皮神经电刺激仪 | 10 |  |
| 20 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 10 |  |
| 21 | 下肢功率车（卧式） | 2 |  |
| 22 | 等速肌力训练器(组合) | 1 |  |
| 23 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 |  |
| 24 | 康复床 | 3 |  |
| 25 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 |  |
| 26 | 吞咽舌肌震动仪 | 1 |  |

（二）技术参数要求

标的1：经颅磁刺激器

- 最大磁感应强度≥6T，刺激强度0～100%可调，步进1%；

2. 采用液态冷却技术，要求安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护；可持久输出；

▲3. 输出最大频率≥100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz。

4. 脉冲宽度≥340μs。

5. 具有手动刺激和自动程序刺激功能。手动模式：包含单次刺激和连续刺激，通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发；自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发；

6. 间歇时间：0-60s，步进1s；周期组数：1-250；

7. 运行模式：间歇加载，连续运行；

8. 具有刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

9. 整机符合YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准；（提供证明材料）

10. 整机通过电磁兼容性EMC测试；（提供证明材料）

11. ∞型刺激线圈：可以实现双面双向刺激，刺激线圈上具有单次刺激，并实时显示治疗强度；刺激方案具有数字和图形两种展示方式，内置不少于60种专用治疗方案库。

12.配置要求（实质性要求）

12.1 主机1台；

12.2 台车1辆；

12.3 ∞型刺激线圈磁线圈1把。

标的02：体外冲击波治疗仪

▲1.工作最大压强：≥5.5kPa，最大频率≥25Hz；

▲2.最大能量密度：≥7mJ/mm2；

3.冲击次数100-9900次，调节步进值100次；

4.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能，具有单次冲击模式和连续冲击模式；

5.双通道冲击治疗，可同时使用，可独立设置参数，可两个患者同步进行不同方案的治疗；

6.配备至少8个传导子，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；

7.治疗头金属部分可以在135℃及以上高温高压消毒，治疗探头通过生物相容性检测；

▲8.配有≥12.1英寸高分辨率智能彩色触摸屏，具有语音播报功能，治疗开始和结束具有提示音；内置处方≥200个，可设置自定义处方；

9.输出压力波脉宽最小≤180μs；

10.具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。

11.系统支持阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，具有手动调节阶梯参数功能，可精准适配患者的耐受度；

12.系统内置至少4种VAS疼痛评估模式，含动态VAS、静态VAS、睡眠VAS以及面部表情VAS等，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算；

▲13.系统内置患者数据库，支持20万及以上用户数据，可以对历史数据进行分析与研究，可对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；

14.系统支持无线或有线打印机，可将患者治疗报告进行打印输出；

15.系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF、HTML、EXCEL、WORD等格式，支持患者数据导出到移动存储设备。

16.完整保存使用者治疗数据，含治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线以及专家诊断等。

- 17.主要配置要求（实质性要求）

17.1 便携式主机1台；

17.2 冲击手枪≥2把；

17.3 子弹和弹道≥3个。

标的03：多关节主被动训练仪（上肢）

1.液晶触摸显示屏操作，可选配情景互动，具有与床对接功能；

2.屏幕水平方向0°～270°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调，上肢臂伸长量可调，调节范围：0～150mm。立杆伸缩可调，调节范围0～150mm；

3.主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1Nm～15Nm（允差±5%），具有≥15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；训练过程中显示屏可显示当前的速度、训练时间和阻力等；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示；

4.被动模式：

4.1训练时间可调，调节范围：1min～60min（允差±30s），步进为1min，默认20min；

4.2训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm（允差±5rpm），步进为1rpm，默认20rpm；

4.3运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

4.4电机输出分为高、中、低3档；

4.5痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

4.6痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反；

5.训练结果显示：训练结束时，显示屏会显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离等；

6.训练仪工作噪音≤60dB（A）；

▲7.配置生物陶瓷冷热敷装置，做主被动训练前，可先使用生物陶瓷冷热敷装置；保温时间：热敷袋加温到60℃以上，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃；耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至不低于100℃时，无破裂；耐压性能：瓷珠在10Kg静态压力下，历时≥10min无破裂。

标的04：多关节主被动训练仪（下肢）

1.牵拉绳调节部件长度可调，调节范围0～270mm，牵引绳承受重力≥500N；

2.液晶触摸显示屏操作，有与床对接功能；

3.屏幕水平方向0°～180°可调，下肢训练部分伸缩可调节范围0～150mm，立杆伸缩可调，调节范围0～150mm；

4.主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1Nm～15Nm（允差±5%）,具有≥15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏可显示当前的速度、训练时间和阻力等；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示；

5.被动模式：

5.1训练时间可调，调节范围：1min～60min（允差±30s），步进为1min，默认20min；

5.2训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm（允差±5rpm），步进1rpm，默认20rpm；

5.3运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

5.4电机输出分为高、中、低3档；

5.5痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

5.6痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反；

6.训练结果显示：训练结束时，显示屏可显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离等；

7.训练仪工作噪音≤60dB（A）；

▲8.配置生物陶瓷冷热敷装置，做主被动训练前，可以先使用生物陶瓷冷热敷装置；保温时间：热敷袋加温到60℃以上，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃；耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至不低于100℃时，无破裂；耐压性能：瓷珠在10Kg静态压力下，历时≥10min无破裂。

标的05：红外光灸疗机（智能艾蒸灸慰仪）

1.红外光波长范围580nm～1050nm；

2.红外光治疗光功率输出最大≥10W；

▲3.红外光光疗档位三档可调，光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz等，on为常亮；

4.艾灸加热温度100～160℃；

▲5.红光与艾灸可同时输出；具有防倾倒保护功能；

6.工作时间1min-99min可调。

标的06：多体位医用诊疗床

1.最大起升重量：≥200kg；

2.具有升降功能，诊疗床的床面升降行程为0～500mm范围连续可调；

3.具有头部段面两侧手臂托架功能，调节行程为0～200mm；

4.头部段面相对水平面调节角度：-75°～+55°连续可调；腰胸段面相对水平面调节角度：-10°～+65°连续可调；大腿段面相对水平面调节角度：-10°～+50°连续可调；

5.左右双下肢段面相对水平面调节角度：-60°～+50°连续可调；

6.配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有微型控制面板。

标的07：减重步态康复平台（情景互动）

一、减重步态部分

1.立柱升降调节范围(mm）：0～300；

2.扶手高度调节范围(mm）：0～330；

3.减重力量显示范围：0～990N，步进10N；

4.配备DC24V备用电源，确保设备在没有电网电源提供的情况下可正常使用；

5.立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受时，进行步态训练；

6.带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度；

7.具有充气式背心及腿部固定绑带；

8.具有力量显示功能。

二、医用跑台部分

▲1.程式控制：≥5种预设程控模式，≥2种使用者自定+HRC心率程式；持续马力：≥DC2.5HP（Cont.）；速度范围：0.1～10km；控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）

2.心跳测量：手握心跳；坡度控制：电动扬升；反向训练：0-5km可调。

三、显示器和游戏情景反馈部分

1.显示界面：≥55寸液晶显示屏；工作站主机配置：内存容量：≥8G；硬盘容量：≥1T；显卡：独显；

2.软件系统：智能识别连接、患者个人数据库、全程自动记录训练信息；

3.训练模式：≥10种游戏训练可供选择，视觉、语音智能反馈、储存数据信息、打印报表等。

- 四、主要配置要求（实质性要求）

1.减重装置及医用跑台1套；

2.≥55寸显示器1台；

3.情景反馈主机1台。

标的08：吞咽神经和肌肉电刺激仪（双通道立式）

1.双通道输出，可单独使用，单独调节；

2.电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线；

3.电极脱落检测功能，低电压报警功能；

▲4.具有≥5种模式：含肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练等；

5.肌电检测：反馈阈有效值：分为低中高三个范围，分别为10μV～50μV ；10μV～200μV ；10μV～1000μV；示值准确度：误差不大于±10%或±2μV；分辨率(测量灵敏度)： 1μV；

6.肌电触发电刺激：频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；阀值：10μV～1000μV，级差10μV；脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs， 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；6mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA，级差0.1mA；

7.电刺激模式有多个固定处方，可设置储存多个自定义处方；频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs；输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；6mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA,级差0.1mA；1min～60min可调，级差1min；

8.助力电刺激：频率：18Hz，脉宽：200μs，输出强度：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；6mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA，级差0.1mA；

▲9.具有多媒体反馈训练模式，可与APP连接进行互动治疗。

标的09：四肢连动康复训练仪（四肢联动+情景互动）

一、四肢联动部分

1.电源电压：采用两种供电方式，可自由转换：①内部电源供电，②外部电源供电；

2.显示指标：显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级等；步频范围：0-250步/分；功率范围：0-800瓦特；累积计步可达9999步；阻力调节：10级阻力；卡路里消耗：0－999卡。

3.最大承重≥2000N。

4.座椅和把手调节：调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm，手动调节，分≥14个锁定位置，把手长度可调，调节范围0～400mm；座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定；

5.运动角度为≥30°；

6.阻力训练仪：阻力采用永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm，≥10档可调；

7.训练仪工作噪音≤60dB(A)。

二、显示器和游戏情景反馈部分

1.显示界面：≥55寸液晶显示屏；工作站主机配置：内存容量：≥8G ；硬盘容量：≥1T；显卡：独显；

2.软件系统：智能识别连接、患者个人数据库、全程自动记录信息训练；训练模式：≥8种游戏可供选择，视觉、语音智能反馈、储存数据信息、打印报表等；

三、主要配置要求（实质性要求）

1.减重装置及医用跑台1套；

2.≥55寸显示器1台；

3.情景反馈主机1台。

标的10：语言评估与训练系统（双屏、软硬件）

1.语言功能障碍评估

1.1语言功能障碍评估包含WAB法失语症鉴别流程、失语症检查综合评价、CADL检查项目及评分、Frenchay构音障碍评价总结表等常用语言障碍评估量表；

1.2智能化诊断，可针对患者评估结果提示可能的语言障碍（至少19种语言障碍）。

2.语言障碍的康复训练

2.1训练方案包含单项训练、常规训练、专项训练；

2.2具有语言障碍专项训练处方，包含失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语；构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍；听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)；智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍；其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍；

2.3可进行训练方案的编辑：包括康复知识：包括特殊教育、疾病介绍；特殊教育：包含智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述及护理方法；智障儿童及聋儿沟通障碍的训练方法、训练内容和常用的教育训练方法、康复训练方案。

3.档案管理：包括登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查；

查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、语言查询功能；修改：修改个人资料信息；列表、卡片：以列表或卡片的形式显示已登记患者的信息；训练记录：显示患者的训练记录信息。

4.系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别等；

5.备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能；

6.检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍；

7.具有和HIS系统对接能力，可根据需求定制对接服务；

8.系统默认发音为标准普通话，可根据需要，定制方言服务；

9.采用语音识别技术，能适应各种人群与方言的识别能力，自动识别患者发音是否正确，患者可以自主训练。采用可扩充的自动组卷题库技术系统，提供开放的训练题库架构设计，方便自行扩展训练题目，开展个性化康复训练与特色诊疗服务,可根据训练题目难易程度自动形成一组训练题目，也可根据患者实际情况选择训练题目。

10.集成交互游戏系统集成多款趣味游戏，游戏支持与训练题目绑定，并允许增加新游戏。

11.训练题目灵活配置，每个训练题都可以进行定制，包含多个选项（指导语、提示音、答题正确提示灯），由系统自动朗读。

12.自动组题、手工选题、双屏显示，识别匹配度、语音朗读参数等运行控制参数可以灵活配置。

标的11：立体动态干扰电治疗仪

1.二组三维干扰电输出；

2.治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz分四档可调；

3.治疗仪差频频率范围：

低：频率下限为1Hz，频率上限为20Hz；

中：频率下限为40HZ，频率上限为60Hz；

高：频率下限为80HZ，频率上限为120Hz；

广域：频率下限为1Hz，频率上限为120Hz；

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。

4.治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA；

5.治疗仪调制频率：0～120Hz；

6.调幅度：0%、25%、50%、75%、100%；

7.动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选；

8.定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min；治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声；

9.支持三维输出或二维输出；

10.具有≥4个固定处方，1个自编处方，数码显示窗口；

11.配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附输出线和吸附电极；

12.配备负压泵，采用吸附式电极大、小各两套，治疗同时有近似拔罐功能，负压泵压力连续可调。

标的12：平衡功能训练及评估系统

1.扶手杆调节高度0～250mm，允差±5%；

2.活动平台可绕球心上下摆动，摆动范围-10°～+10°，允差±2°；

3.液压阻尼器可提供≥6个等级的阻力调节；

4.配置2个固定脚轮和1个万向脚轮；

5.配置可穿戴式安全防护腰围；

6.测试平台与主机之间采用蓝牙无线通信；

7.测试平台最大承重：≥135kg；

▲8.情景互动模式训练：含运动赛车、打钻块、记忆大师、大鱼吃小鱼等至少9种训练模式；

9.系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应患者治疗的情况；

10.训练模式：游戏训练、正常训练、盲测模式。

标的13：SET（悬吊康复训练器）

1.悬吊训练装置位移量0～1800 mm，拉力装置移动范围0～1500 mm，最大承重≥150kg；拉绳无延展；每个悬吊训练器具有两组定滑轮；两根绳具备任意滑动位置随时锁定效果；

2.吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求；

3.瑜伽坐垫：直径≥33cm；

4.柱形垫：直径≥25cm、长≥70cm；

5.绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合，根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求；

6.配备至少三段位多体位床，配合进行患者多体位的训练；

▲7.配备深层肌肉按摩装置：振动幅度：6-12mm，最大12mm，最大转速：≥4500rpm可调，步进10rpm；最高振动频率：≥75Hz；

▲8.具有≥25种按摩头，包含北极（N极）磁疗按摩头：补法作用；南极（S极）磁疗按摩头：泻法作用；

9.可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。

产品14：OT训练设备

1.前臂与腕关节运动器（前臂康复训练器）

1.1规格(mm)：710×190×260（±2%）；

1.2最大阻尼(N·cm)：≥980；

1.3可改善前臂旋转功能，可做腕部关节活动范围训练及肌力训练。

2.上肢协调功能练习器（腕）1

2.1规格(mm)：800×200×410（±2%）；

2.2材料：木制、不锈钢；

2.3可训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。

3.上肢协调功能练习器（手指）

3.1规格(mm)：320×230×285（±2%）；

3.2可训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。

4.橡筋手指练习器

3.1规格(mm)：610×420×500（±2%）；

3.2搁手垫尺寸（长×宽）（mm）：580×240（±2%）；

3.3橡筋框尺寸（长×宽）（mm）：540×400（±2%）；

3.4可提高手指的主动屈伸活动能力。

5.体操棒与抛接球（立式）

5.1规格(mm)：400×400×1020（±2%）；

5.2体操棒规格(mm)：Φ29×1000（±2%），体操棒数量：5个；

5.3抛接球直径(mm)：不小于Φ250，抛接球数量：4个；

5.4体操棒侧向可承受最大荷载(N)：100；

5.5可通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

6.运动训练器

6.1球框直径：430mm（±2%）；

6.2球框高度调节范围：700mm（±2%）；

6.3规格(mm)：600×620×1060（±2%）；

6.4可用于室内运动训练，训练患者手眼协调能力。

7.分指板

7.1规格尺寸（长×宽×高mm）：大225×225×30（±2%）； 中205×205×30（±2%）；小190×190×30（±2%）；

7.2可用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

8.分指板（带万向轮）

8.1规格尺寸（长×宽×高mm）： 大225×225×75（±2%）；中205×205×75（±2%）；小190×190×75（±2%）；

8.2可用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

9.铁棍插板

9.1规格（mm）：200×120×50（±2%）；

9.2铁棍尺寸（直径×长度mm）：小：4×60（±2%），数量18根；中：6×60（±2%），数量：15根；大：8×60（±2%），数量15根；

9.3可用于偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。

10.木插板

10.1规格(mm)：350×280×100（±2%）；220×170×90（±2%）；170×140×80（±2%）；

10.2插棒规格（mm）：29×98（±2%）；24×88（±2%）；19×78（±2%）；

10.3数量：各20支；

10.4作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能；

11.套圈

11.1规格(mm)：420×250×70（±2%）；

11.2立杆直径（mm）：25（±2%）；

11.3可用于训练患者眼—手协调功能。

12.几何图形插板（木制图形插板）

12.1规格(mm)：300×225×20 （±2%）；

12.2可进行患者感知能力及大脑对图形的识别训练。

13.手指阶梯

13.1规格(mm)：300×120×450（±2%）；

13.2可改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。

14.肩抬举训练器

14.1支架角度调节数：≥7；

14.2木棒尺寸（mm）：Φ29×920（±2%）；

14.3规格(mm)：架920×560×190（±2%）；

14.4搁架角度可调，放在桌上使用；

14.5可通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。

15.上肢推举训练器

15.1规格(mm)：780mm×500mm×490mm ～650mm（±2%）；

15.2推拉范围（mm）：360（±2%）；

15.3底盘与底座板角度调节范围：30°～45°；

15.4可上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

16.OT桌（可调式）

16.1桌面升架范围：620～850mm（±2%）；

16.2手柄转动力距：10mm（±2%）；

16.3桌面额定载荷：≥50kg；

16.4桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm（±2%）；

16.5外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620～850mm（±2%）；

16.6可用于作业训练用桌，桌面高度可调节。

17.滚桶

17.1规格(mm)：Φ220×800（±2%），Φ250×800（±2%），Φ300×800（±2%），Φ400×800（±2%）；

17.2额定载荷(kg)：小号≥80、中号≥100、大号≥100；

17.3可用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。

18.堆杯

18.1规格(mm)：300×150×130（±2%）；

18.2杯子数量：≥9个。

19.模拟作业工具

19.1规格(mm)：320×260×60（±2%）；

19.2可通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性；还可用于手的感觉功能练习。

20.上螺丝

20.1规格(mm)：350×250×80（±2%）；

20.2可通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。

21.上螺母

21.1规格(mm)：340×200×210（±2%）；

21.2可通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。

22.手平衡协调训练器

22.1规格(mm)：290×250×60（±2%）；

22.2玻璃球尺寸：10mm，数量：2件；

22.3可用于手眼协调功能训练。

23.简易上肢功能评价器

23.1规格(mm)：430×430×100（±2%）；其中大球：φ63，中球：φ35，小钢球：φ8；大木方：96×96×35，中木方：35×35×35，小木方：15×15×15；木圆板：35×10；人革布：90×70；大垫圈符合GB/T 96.2-2002；钢棍：4×60；

23.2可对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度。

24.握力计（电子显示）

24.1测量范围：0～100kg ；

24.2分度值：0.1kg，示值误差：±1%；

24.3电源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器；

24.4功能：具有握力峰值保持，开关∕清零，定时关机，过载指示功能；

24.5规格(mm)：190×160×50（±2%）；

24.6可用于测试手指抓握力量。

25.训练用阶梯（三向）

25.1规格(mm)：3350×1400×1350~1550（±2%）；

25.2扶手杠调节范围（mm）：0～200；

25.3扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70；

25.4阶梯额定载荷(kg)：≥135；

25.6可用于患者恢复日常上下楼功能。

25.7阶梯台高度：100mm（±2%）、120mm（±2%）、240mm（±2%）；中间台高度：600mm（±2%）。

26.上肢协调功能练习器（腕）2

26.1规格(mm)：1100×250×510（±2%）；

26.2可用于训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。

27.踝关节训练器1

27.1规格(mm)：430×430×360（±2%）；

27.2脚踏板角度调度范围： 前后：－10°～＋10°；左右：－25°～＋25°；

27.3油缸力值调节档数：≥12档；

27.4可用于踝关节活动范围主动性训练。

28.踝关节训练器2

28.1规格(mm)：370×310×75（±2%）；

28.2矫正角度调节范围:4档,即15°、25°、30°、35°；

28.3矫正板高度调节范围/mm：125～205，允差±20mm；

28.4可用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

29.踝关节训练器3

29.1外形尺寸(长×宽×高)（mm）：350×450×200～340（±2%）；

29.2踝关节角度活动范围：15°、25°、30°、35°，允差±2°。

30.肌力训练弹力带

30.1规格：29mm×120mm×700mm（±2%）；

30.2可用于全身各主要肌肉力量训练；

30.3训练者可以根据患者肌力的实际状况选择合适的弹力带进行练习；

30.4弹力绳分3种：弹力绳（蓝）6mm；弹力绳（红）8mm ；弹力绳（黑）10mm。

31.系列沙袋（提式）

31.1沙袋规格数量：1.5kg、2.5kg、3.5k各2件；5kg为1件；

31.2规格(mm)：630×380×710（±2%）；

31.3可用于肌力训练、关节牵引。

32.系列沙袋（绑式）

32.1沙袋规格数量：0.5kg、0.75kg、1.0kg、1.5kg、2kg、2.5kg各2件；

32.2规格mm)：640×380×710（±2%）；

32.3可用于肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。

33.高级防潮软垫

33.1内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料；

33.2规格(mm)：2000×1200×100（±2%）；

33.3可用于各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。

34.套彩盘

34.1规格(mm)：790×170×730（±2%）；

34.2立杆直径（mm）：30；

34.3可用于训练患者眼、手协调功能及感知／认识功能，可做改善上肢关节活动度的作业训练。

35.平衡板

35.1规格(mm)：900×700×90（±2%）；

35.2最大承载质量为：≥135kg；

35.3面板摆动角度：-17°～+17°；

35.4可用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。

36.腕部功能训练器

36.1规格(mm)：430×230×100（±2%）；

36.2可用于腕部肌肉及关节活动度训练。

37.组合套凳

37.1规格(mm)：580×390×610（±2%），530×360×510（±2%），490×330×410（±2%），440×300×310（±2%），380×270×210（±2%）；

37.2凳面承载质量为：≥135kg；

37.3可进行手法治疗时，治疗师与患者所需的各种高度不同的坐具，可作为患者上肢锻炼的工作台面。

38.角度尺

38.1铝箱规格(mm)：350×170×50（±2%）；

38.2可用于测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。

39.多功能训练器（四件组合）

39.1规格(mm)：1800×1450×1800（±2%）；

39.2可用于组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围；

39.3组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合。

40.重捶式手指肌力训练桌

40.1规格(mm)：800×600×1100（±2%）；

40.2重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）；

40.3可用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。

41.训练用厨具

41.1规格(mm)：1900×750×1870（±2%）；

41.2升降行程：≥150mm；

41.3材质：不锈钢、静电喷塑架、木制柜；

41.4可用于ADL训练用具。

42.认知拼装图片

42.1规格：四图拼板，木质外包装尺寸(长×宽×高)：260mm×225mm×38mm（±2%）；

42.2采用木制的彩色拼图，通过拼图，让患者动手拼装锻炼患者的动手能力与手眼协调能力，训练患者的逻辑和思维能力。

43.串彩链

43.1外形尺寸：175mm×125mm×115mm（±2%） ；

43.2外包装尺寸：205mm×170mm×145mm（±2%）；

43.3由优质椴木制成的各种形状，如椭圆、半圆、圆形和带水果图案的木块至少57个，和黄、红2 根穿绳组成；

43.4适用于患者对形状、颜色的分类与认知，及锻炼手、眼、脑协调力、观察力与思考力。

44.认知玩具

44.1规格(cm)：30×30×30（±2%）；

44.2形状模块：正方体2 件；圆柱体2件；三角体2件 ；椭圆体2 件；梯形体2 件；

44.3材料：木制品 。

45.仿真水果、蔬菜

45.1外包装尺寸：200mm×120mm×180mm（±2%）；

45.2仿真水果、蔬菜由泡沫水果特殊工艺制成，每组包装苹果、橙子、梨、柿子、柠檬、桔子、芒果、桃、杨桃、石榴、随机。

45.3适用于锻炼手部抓、握、捏能力，提高水果，蔬菜认知力。

标的15：冷疗机（低温冲击波镇痛仪）

1.显示方式：液晶显示屏；

2.冷空气输出管：≥1800mm；

3.治疗温度设置范围：0～30℃连续可调；

4.治疗时间：1～99min，除霜时间：10min～30min；

5.程序软管释放出的气流温度不超过-15℃；

6.耗气量：100～1000l/min；

▲7.具有红外测温功能，皮肤温度0-30℃可调，治疗过程中，实时显示当前皮肤温度，机器根据皮肤温度自动调节出风量；具有自定义和预设两种模式，自定义处方不少于40个；

8.自动定时除霜，冷凝水超限提示。

标的16：神经康复功能评定系统（软硬件）

1.系统设置：可以设置训练师、管理员和超级管理员；管理员和超级管理员可以登录“系统设置” 、“档案” 、“评定”；训练师可以登录“档案” 、“评估”；

2.档案

2.1登记：在档案主界面，点击“登记”，打开登记界面，登记模块主要包括患者的基本信息、初期康复目标和治疗计划、中期康复目标和治疗计划和末期康复目标和治疗计划。带有“”为必填项，其余为选填项。编辑完成后，点击“保存”按钮，弹出保存成功提示信息；

2.2查询：编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、职业、出生地、文化程度、发病日期、诊断等查询条件可查；

2.3修改：在档案界面点击“查询”或“列表”或“卡片”，选择患者，例如：选择“查询”模块，选择患者，点击“修改”，进入修改界面，“修改”界面和“登记”界面一致，在修改界面修改患者信息，点击“保存”按钮，患者信息修改完成；

2.4列表：在档案界面点击“列表”，进入列表界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数）；

2.5卡片：在档案界面点击“卡片”，进入卡片显示界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数），卡片主要显示患者的姓名、性别、年龄、医生信息等；

2.6评定记录：在档案界面点击“评定记录”，进入评定记录界面，默认显示全部的训练记录；

3.软件系统具有自动存盘恢复数据功能；

4.工作站不低于以下配置	：运行内存：≥8GB；独立显卡：≥2GB；固态硬盘：  ≥240G；配有激光输出设备、麦克风扬声器、无线鼠标键盘、万向显示器支架等。

标的17：PT训练床 （电动升降）

1.额定输入功率：≤260W；

2.床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±3mm/s；

3.最大起升重量：≥200kg；

4.配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度。

标的18：智能蜡饼制作恒温系统

1.≥8寸液晶触摸屏；

2.熔蜡槽温度范围：关闭60度温度保护58～99℃；打开60度温度保护1～57℃；

3.恒温箱温度范围：46～80℃；

4.熔蜡槽容积：≥140L，恒温箱容积：≥184L；

5.消毒方式：具有双重消毒功能，即高温及紫外消毒；

6.过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目；

7.蜡饼层数：≥18层、层数选择6层递增，饼厚度：蜡饼厚度不少于三级可调；

8.三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，可满足不同情况需求；

9.预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作；

10.一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）；

11.采用液晶触摸屏，一键启动制蜡模式，具有语音播报功能；

12.蜡液自动检测：蜡液实时检测并计算制饼盘数；

13.提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示；完成工作时具有声光报警功能；

14.具有一键恢复出厂设置，准确控制蜡饼厚度，智能防堵设计；

15.断电记忆：自动记忆设备断电前工作状态，来电后自动延续工作，确保其正常使用；

▲16.控制模式：具有双重PWM制饼控制系统，应对不同温度季节，自动切换，制饼温度精确；安全防护：超漏、超流电路防护，5重温度保护防护。

标的19：经皮神经电刺激仪

1.显示方式：采用数码显示；

2.不少于三路输出，三路矩形波脉冲输出；

3.每路参数独立可调，且量化精准控制，可满足不同患者或者同一患者不同部位对治疗参数差异化设置需求；

4.操作显示面板为钢化玻璃+弹簧触摸按键+数码管显示；

5.脉冲频率：2Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20％；

6.脉冲宽度：20μs～520μs，步进为10μs，允差±20％；

7.输出幅度：在500Ω的负载电阻下，不大于65V（峰值电流≤120mA）；

8.治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±9％。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出；

9.具有开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声、光提示并停止输出；

10.治疗方式有三种：连续输出；慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）；快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）；

11.具有输出闭锁功能。

标的20：神经肌肉低频电刺激仪

1.脉冲频率：

第Ⅰ档（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%；

第Ⅱ档（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

2.脉冲宽度：

第Ⅰ档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；

第Ⅱ档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。

3.在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%；

4.治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出；

5.输出波形：双向不对称方波；

6.三通道六路脉冲输出（每个通道分两路输出）；

7.输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V；

8.单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

标的21：下肢功率车（卧式）

1.电子表的功能：

显示窗口：时间、距离、热量、心率、功率、模式等。

2.心跳监控模式 H.R.C:55%、75%、90%；

3.用户数据 USER DATA: U0  ~U4；

4.最大承重力：≥180kg。

标的22：等速肌力训练器(组合)

1.等速上肢推举康复训练器

1.1训练支架角度调节范围：0～110°；

1.2阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。

2.等速手臂屈伸训练器

2.1训练支架角度调节范围：-10°～120°；

2.2阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。

3.等速腹背康复训练器

3.1训练支架角度调节范围：0～55°；

3.2阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。

4等速背部肌肉训练器

4.1训练支架角度调节范围：0～90°；

4.2阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻力≥130kg。

5.等速腿部推举康复训练器

5.1阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥130kg。

6.等速下肢内收外展康复训练器

6.1训练器支架角度调节范围：0°～80°；

6.2阻尼装置参数：阻尼力量1～12档可调，最大阻尼力≥160kg。

标的23：吞咽神经和肌肉电刺激仪

▲1.GAME模式至少具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示；

2.具有电极分离技术；

3.具有低电量报警提示功能；

4.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）；

5.输出波形：双向方波；

6.采用充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口；

7.软件控制程序具有数据存储功能；

8.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动端；

9.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护；

10.反馈阈值：10μV～1000μV，分辨率(测量灵敏度)：1μV；

11.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)；

12.工作电流：0-60mA，频率：2Hz～100Hz可调；

13.脉冲宽度：200μs，脉冲强度：幅度0～60mA可调；

▲14.输出强度：

0-5mA时，强度增量为1mA；

6-20mA时，强度增量为0.5mA；

21mA及以上时，强度增量为0.1mA。

标的24：康复床

1.控制方式：手柄点动控制；

2.床面高度：≥550mm；

3.床面直立角度：0°～90°可调；

4.脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°；

脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°；

5.床面额定载荷：≥135kg；

6.脚踏板可上下、左右角度调节；

7.床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。

标的25：低频脉冲痉挛肌治疗仪

1.显示方式：数码显示；输出波形：矩形波；

2.输出通道：一组两路脉冲输出；可使用≥两种电极；

3.输出脉冲周期：1s～2s 可调，级差0.1s，允差±20%；

4.输出脉冲宽度：0.1ms～2.0ms可调，级差0.1ms，允差±30%；

5.在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V（峰值电流≤120mA）；

6.延时时间：延时时间可调，一组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，级差0.1s，允差±20%；

7.治疗定时：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止；

8.开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声光提示并停止输出；

9.误调指示功能：脉冲周期必须大于延时时间，即T≤T1 ，否则误调指示灯闪烁。

标的26：吞咽舌肌震动仪

1.一体成型，高级防水；

▲2.可调节≥3种振动刺激频率(低、中、强)，并有LED指示，满足不同人群训练强度，口腔刺激棒采用对人体无害的不锈钢材质，可更换不少于2种尺寸口腔刺激棒；

3.配备锂离子可充电电池；

4.具有一键飞梭按键启动刺激功能；

5.最大振动频率范围：≥80Hz。

三、总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）

1.交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后60日内。

1.2 交货（验收）地点: 夹江县人民医院。

2.付款方式及条件：

2.1第一次付款:在合同签订生效后，采购人在收到中标人书面付款申请与票据凭证资料后10日内向中标人支付合同总价30%的预付款；

2.2第二次付款:全部货物到齐采购人指定地点后，采购人在收到中标人书面付款申请后的10日内向中标人支付至合同总价的60%；

2.3第三次付款:货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人书面付款申请和验收报告后的10日内向中标人支付至合同总价的95%；

2.4剩余的5%在安装调试完毕并验收合格之日起一年后，采购人接到中标人书面付款申请，并且由采购人确认合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的10日内支付。

2.5中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。否则，采购人有权拒绝或延迟付款且不承担违约或赔偿责任；非采购人原因致使延期付款的，采购人亦不承担任何违约或赔偿责任，中标人应继续履行合同义务。

3.质保及售后服务：

3.1质保期：≥1年

3.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，所有费用由中标人承担。

4.安装调试及验收：

4.1中标人负责设备安装、调试、培训。

4.1.1货物到达安装现场后，中标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。

4.1.2中标人应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

4.1.3中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.2验收：由采购人组织，中标人配合进行。

4.3验收标准：应严格按照政府采购法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）文件的规定和采购文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

注：1.除明确为实质性要求的条款外，其中标注“▲”号的为重要技术参数，若有负偏离，仅作扣分处理。实质性要求如有负偏离，作符合性审查不通过处理。

2.本项目涉及的强制采购节能产品有：显示器，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的认证证书，否则视为符合性审查不通过处理。

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重 | 1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。 2.监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。 3.残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数要求53.7% | 53.7分 | 除实质性要求外，投标标的的技术参数要求完全满足招标文件中技术参数要求的得53.7分，▲项参数有负偏离的每一项扣2.5分，非▲项参数有负偏离的每一项扣0.01分，直至此项分值扣完为止。（▲项参数共计20条，非▲项参数共计370条） | 投标标的带“▲”号条款，需提供相应的证明材料，包括制造厂家公开的彩页资料或使用说明书或经由具有合法资质的检测机构出具的检测报告或技术白皮书等能够证明投标标的符合招标文件要求的证明材料，无有效证明材料或材料不完整的该项参数将视为负偏离。（参数中有明确的证明材料要求的以具体参数中的要求为准） | 采购人代表、技术类专家共同评分因素 |
| 3 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供本单位自2019年1月1日以来类似项目业绩，每有一个得1.5分，最多得3分。 注：提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件加盖投标人公章。 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务方案12% | 12分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，售后服务方案包括但不限于：①售后服务范围及售后服务保障措施、②售后服务人员配备及职责分工、③定期回访维护方案、④培训计划及培训方案；提供的内容完全符合本项目且与本项目需求要求相呼应，内容逻辑描述清晰的得12分；每缺一项内容扣3分；每有一项内容存在不足或不能完全符合本项目要求的扣2分，直至本项扣完为止。（注：内容存在不足或不能完全符合本项目要求指：方案内容不契合行业实际、不符合行业政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在错误；或方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误；或方案中存在地点区域错误，不符合项目实际情况等。） | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1.3% | 1.3分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得1.3分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：根据财库【2019】9 号关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知、财库【2019】18 号关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知及财库【2019】19 号关于印发节能产品政府采购品目清单的通知，本项目采购产品属于品目清单内的，投标人应提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章。属于无线局域网产品提供相关证明材料。 | 以投标文件为准 | 共同评分因素 |

注：1.评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

附件2：

合同文本（草案）

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXXXXXXXXXXX（项目编号：XXXXXXXXXXXXXX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

- 五、付款方式

XXXXXXXX

- 六、售后服务

1.质保期为验收合格后年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）		             乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

签约日期：XX年XX月XX日			签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签订时另行约定。

附件3：履约验收方案

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库 [2016]205号)和签订的政府采购合同的要求进行验收。现制定本项目履约验收方案如下:

(一)验收单位:夹江县人民医院。

(二)验收办法。验收单位根据本项目采购需求、验收标准、政府采购合同约定的权利义务内容，进行具体验收工作。

(三)开展履约验收。验收单位在供应商履约完成及提供相关资料后实施年度一次性验收。验收单位作好验收记录,验收记录要准确、详细记载采购项目重要事项的履约情况。

(四)出具验收报告。验收单位完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括:实施验收过程基本情况陈述、供应商履约情况，并作出验收“合格”、“基本合格”或“不合格”的结论性意见。

附件4：风险管控措施

1.外部风险的预防

熟悉相关的法律法规，掌握最新的政策制度，避免制度上的风险。熟悉已在运行的相关的法律法规，以及时刻关注即将出台的法律法规，评估对单位带来的影响和风险，做好事前的工作和准备。一方面避免政策突然变化带来的危机，另一方面提高自身水平，加强业务学习，规范好程序性工作，完善好技术性工作。

2.内部风险的预防

制定单位内部的业务流程，进行业务流程再造，实现高效严谨的业务管理流程，对业务人员提出严格的要求，实现业务流程标准化，业务流程各个环节都应该有章可循，有相应的行为准则和评判标准，完善流程的审批程序。

加强业务学习和培训，提高业务质量，提升人员素质，以提高招标项目的质量管理。

3.未发现在本项目采购过程和合同履行过程中的风险，如遇国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、项目预算调整、因质疑投诉影响采购进度、采购失败、不按规定签订或者履行合同、出现损害国家利益和社会公共利益情形等方面，在保证项目符合法律法规的合法程序下，将按政策变化和相关规定对采购需求进行调整或重新开展采购活动。